## grupa I- stomatološki stolci
Prilog 1: TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE
STOMATOLOŠKA JEDINICA S OPREMOM - 2 kom
Proizvođač:
Model i tip:
TRAŽENA TEHNIČKA KARAKTERISTIKA-specifikacija za jedan komad dentalne jedinice |  | Ponuđena tehnička osobitost DA/NE | Potvrda tehničke osobitosti (broj stranice)
1. Fiziološki stolac za pacijenta
1.1. | metalna osnovna konstrukcija od visoko kvalitetnog materijala
1.2. | 2 električna motora za pokretanje
1.3. | elektromotor za pokretanje sjedećeg dijela po visini
1.4. | elektromotor za pokretanje naslona leđa po nagibu
1.5. | visina sjedećeg dijela u najdonjem položaju 360 mm od poda
1.6 | visina sjedećeg dijela u najgornjem položaju 825 mm od poda
1.7. | fino podešavanje nagiba naslona stolca za pacijenta, minimalno od 1º do 70º
1.8. | sigurnosni sustav s minimalno 5 sigurnosnih prekidača
1.9. | kretanje stolca blokirano ako je neki od nasadnih instrumenata u radu
1.10. | hitno zaustavljanje stolca pritiskom bilo koje tipke upravljačke ploče ili nožne pedale
1.11. | dva naslona za ruke pacijenta, lijevi i desni
1.12. | desni naslon ruke s mogućnošću podizanja u svrhu lakšeg ulaska/izlaska pacijenta
1.13. | mogućnost izbora boje presvlaka koje su napravljene od visokokvalitetnog materijala koji se lako čisti
1.14. | sjedeći dio stolice mora imati pokret koji kompenzira pokrete pacijenta klizanjem u svrhu prevencije ekstenzije i kompresije tijela pacijenta.
1.15. | prozirna zaštitna folija protiv oštećenja donjeg dijela presvlake,lako odvojiva u svrhu čišćenja ili zamjene
1.16. | najmanje 4 memorije za programiranje različitih automatskih položaja stolca
1.17. | automatski položaj za ispiranje usta pacijenta
1.18. | automatsko vraćanje u posljednji položaj
1.19. | simultano pokretanje sjednog dijela i naslona leđa pri izvođenju automatskih kretnji
1.20. | 2 bloka memorija za automatske položaje fiziološkog stolca (za dva korisnika/smjene) uz mogućnost mijenjanja pedalom
1.21. | naslon za leđa pacijenta urezan u područja ramena (uža verzija)
1.22. | izbor najmanje dva različita oblika naslona za glavu pacijenta
1.23. | naslon glave za pacijenta podesiv po visini s ekstenzijom minimalno 250 mm
1.24. | naslon glave za pacijenta pokretan u dva zgloba po okomitoj osi, za rad s pacijentima u invalidskim kolicima
1.25. | mogućnost naknadne montaže intraoralne kamere i medicinskog monitora istog proizvođača
1.26. | mogućnost montaže jedinice na svaku vrstu podloge uz pomoć dodatne čelične ploče bez potrebe za fiksiranjem jedinice u podlogu
1.27. | nosivost stolice za pacijenta do 185 kg
1.28. | Stolica se mora automatski zaustaviti kada je kretanje onemogućeno preprekom.
2. Liječnički element s bičevima gore
2.1. | metalna osnovna konstrukcija od visoko kvalitetne legure
2.2. | višezglobno potporno polužje s plinskom oprugom
2.3. | 1+4 univerzalna modula za nasadne instrumente
2.4. | univerzalni moduli za nasadne instrumente koji omogućavaju individualan odabir rasporeda instrumenata i njihovo jednostavno premještanje na stomatološkom elementu i to: turbina tj. turbinsko crijevo s mikromotorima tj. mikromotornim crijevima, ostali nasadni instrumenti (puster višefunkcijski i ultrazvučni skidač sa LED svjetlom) mogu biti fiksno postavljeni na modulima koji nisu univerzalni i ne omogućuju prihvat turbinskog ili mikromotornog crijeva
2.5. | fiksiranje odabrane visine stomatološkog elementa podesivo s obzirom na opterečenje tacne za instrumente
2.6. | upravljačka ploča s mikroprekidačima (kontrola funkcija fiziološkog stolca, kontrola funkcija nasadnih instrumenata, kontrola funkcija higijenskog bloka), ne touch screen (TFT) tehnologija na dodir
2.7. | zaštitna vodootporna folija upravljačke ploče s oznakama funkcija
2.8. | prekidač/taster za uključivanje RTG negatoskopa
2.9. | prekidač/taster za uključivanje spraya na nasadnim instrumentima
2.10. | mogućnost individualnog određivanja trajanja punjenja čaše za pacijenta putem prekidača/tastera punjača čaše
2.11. | mogućnost individualnog određivanja trajanja ispiranja fontane putem prekidača/tastera za ispiranje fontane
2.12. | grijač vode za nasadne instrumente
2.13. | dvostruka (velika) tacna s inox podloškom za instrumentarij s mogućnošću lijeve ili desne pozicije za montažu, veličine 2xA4 nosivosti 2kg
2.14. | mogućnost dodavanja funkcije za finu kontrolu ili memoriranje parametara nasadnih instrumenata, sa funkcijom "timera"
2.15. | mogućnost odabira načina hlađenja rotirajućeg instrumenta (zrak ili spray)
3. Moduli s crijevima za nasadne instrumenti montirani odozgo (1+4 modula)
3.1. Modul za turbinu- 2 komad
3.1.1. | mogućnost brzog i jednostavnog spajanja na univerzalnu LUX spojku za turbinu (spojka s LED izvorom svjetla)
3.1.2. | mogućnost regulacije vode na spojci
3.1.3. | LED žaruljica s mogučnošću sterilizacije u autoklavu
3.1.4. | silikonsko, lako čistivo crijevo, LUX izvedba za turbinu
3.2. SKIDAČ zubnih naslaga, 1 komad -
3.2.1. | oscilirajući način kretnje nastavaka
3.2.2. | frekvencija rada nastavaka u rasponu 6 do 6,5 kHz
3.2.3. | potrošnja vode od 30-50 ml/min
3.2.4. | mogućnost odabira najmanje 3 različite razine snage instrumenta
3.2.5. | svjetlosna vlakna u unutrašnjosti
3.2.6. | mogućnost rada sa minimalno 50 različitih nastavaka
3.2.7. | spajanje na brzu spojku (MULTIflex)
3.3. MIKROMOTOR sa LED svjetlom, 1 komad -
3.3.1. | električni mikromotor bez četkica, napajanje do 22 V AC
3.3.2. | najmanji broj okretaja ne veći od 100 okretaja/min
3.3.3. | najveći broj okretaja ne manji od 40000 okretaja/min
3.3.4. | zaokretni moment minimalno 2,7 Ncm
3.3.5. | sustav protiv povratnog usisavanja aerosola iz usta
3.3.6. | silikonsko, lako čistivo crijevo, LUX izvedba s ugrađenim spray regulatorom
3.4. PUSTER višefunkcijski, 1 komad
3.4.1. | tri funkcije (voda,zrak,spray)
3.4.2. | tijelo i kanila pustera od sintetske mase (ne od metala) s mogućnošću sterilizacije u autoclave-u
3.4.3. | kanila pustera lako odvojiva
3.4.4. | kanila pustera ili cjevčica kanile pustera zakretna za 360º
3.4.5. | poseban izlaz za zrak
3.4.6. | poseban izlaz za vodu
3.4.7. | silikonsko, lakočistivo crijevo za višefunkcijski puster, bez svjetla
4. Higijenski blok s fontanom
4.1. | higijenski blok s fontanom, fiksiran u pod, spojen uz postolje stolca za pacijenta (visinski nepomičan)
4.2. | mogućnost pomaka higijensko-fontanskog bloka u odnosu na priključne instalacije u podu-najmanje 25° bočno
4.3. | dentalna jedinica koja je prilagođena za rad desnorukog korisnika uz mogućnost odabira pozicije za lijevorukog (prilikom naručivanja)
4.4. | grijač vode za sustav punjenja čaše za pacijenta
4.5. | opskrba jedinice vodom - vodeni blok
4.6. | mikrofilter za ulaznu vodu visoke finoće 80 µm
4.7. | porculanska fontana / pljuvačnica lako odvojiva od higijenskog bloka radi svakodnevnog higijenskog čišćenja i dezinfekcije
4.8. | porculanska fontana / pljuvačnica pokretna u horizontalnoj ravnini u rasponu 250º
4.9.. | mogućnost lakog odvajanja slavine i podloška punjača čaše radi svakodnevnog higijenskog održavanja
4.10. | ugrađeni amalgam separator
4.11. | prekidač za zaustavljanje aspiracije tijekom tretmana integriran u postolje stolca, u svrhu brzog i lakog upravljanja saugerom
4.12. | mogućnost rada i na vodovodni sustav i preko autonomnog sistema na destiliranu vodu
5. Asistentski element
5.1. | višezglobno polužje pokretljivo u horizontalnoj ravnini u najmanje tri zgloba
5.2. | upravljačka ploča s mikroprekidačima (tastatura)
5.3. | višenamjenski držač s četiri mjesta za odlaganje: crijevo sisaljke, crijevo aspiratora, asistentski puster, lampa za polimerizaciju podesiv po visini (najmanje 3 pozicije)
5.4. | crijevo za sisaljku za slinu-malo, s ugrađenim filterom
5.5. | crijevo za kiruršku sisaljku-veliko, s ugrađenim filterom
5.6. | mogućnost regulacije snage ili potpune blokade sukcije na svakome od crijeva pomoću kliznog regulatora
5.7. | funkcija ispiranja vodom i sredstvom za odmaščivanje crijeva za saug i saug sistema
5.8. | dodatna tacna za instrumente ili manji uređaj
5.9. | mogućnost naknadnog dodavanja LED lampe za polimerizaciju kompozitnih materijala
5.10. | set ventila za odvajanje te neovisan rad malog i velikog crijeva sisaljke
6. LED reflektor -
6.1. | osnovna metalna konstrukcija potpornog polužja i stupa/nosača od visoko kvalitetne legure
6.2. | višezglobno potporno polužje s plinskom oprugom
6.3. | napon 24 V AC
6.4. | frekvencija 50/60 Hz
6.5. | temperatura svjetla 4000-6000 K uz mogućnost regulacija
6.6. | intenzitet svjetla 8000-40000 LUX-a uz mogućnost regulacije
6.7. | homogeno osvjetljenje radnog polja, bez smetnji zasjenjivanjem
6.8. | mogućnost zakretanja glave reflektora u dvije različite osi
6.9. | dva rukohvata/ručkice za fiksiranje položaja reflektora, lako odvojive u svrhu sterilizacije u Autoclave-u
6.10. | program za sprječavanje polimerizacije svjetlosno polimerizirajučih materijala
6.11. | program za rad s laserima - sprječavanje interferencije frekvencija svjetla i lasera
6.12. | mogućnost mijenjanja programa senzorom ili preko tipkovnice na samom reflektoru
6.13. | najmanje 5 različitih LED izvora osvjetljenja
7. Multifunkcionalna nožna upravljačka pedala
7.1. | klizni prekidač/taster (lijevo-desno) za pokretanje (pritiskom noge) i regulaciju brzine tj. intenziteta rada svih nasadnih instrumenata
7.2. | prekidač/taster za aktiviranje obrnutog smjera okretanja mikromotora
7.3. | prekidač/taster za funkciju pokretanja fiziološkog stolca po visini i pomicanje naslona leđa po nagibu
7.4. | prekidač/taster za izbor najmanje dva memorijska položaja stolca
7.5. | prekidač/taster za uključivanje/isključivanje spray funkcije na odabranom nasadnom instrumentu
7.6. | prekidač/taster za uključivanje funkcije "air-blower" tj.ispuhivanje zrakom na odabranom nasadnom instrumentu
7.7. | funkcija memoriranja automatskih položaja stolca putem nožne pedale
7.8. | funkcija izbora 1. ili 2. korisnika/smjene s pripadajućim memorijskim vrijednostima putem nožne pedale
7.9. | Brzina i smjer rotacije električnog mikromotora i snaga ultrazvučnog skidača kamenca moraju se kontrolirati pomoću nožne pedale
8. Turbina-1 kom. -
8.1. | četiri otvora za spray vodu/zrak
8.2. | svjetlosna vlakna u unutrašnjosti
8.3. | keramički ležajevi
8.4. | "anti-suck-back" nepovratni ventil
8.5. | zamjenjiv vodeni mikro filter u tijelu instrumenta
8.6. | umetanje svrdla pritiskom prsta
8.7. | istog proizvođača kao i stolica
9. Spojka za turbinu-2 kom. -
9.1. | standardni priključak sa LED svjetlom
9.2. | istog proizvođača kao i stolica
9.3. | mogućnost regulacije količine vode
10. Koljičnik-1 kom. -
10.1. | prijenos 1:1
10.2. | voda u unutrašnjosti
10.3. | svjetlosna vlakna u unutrašnjosti
10.4. | hrapavo kućište
10.5. | lako se čisti i sterilizira (do 135°C)
10.6. | istog proizvođača kao i stolica
11. Terapeutska stolica
11.1. | visinski podesiva do visine sjedišta 660mm
11.2. | sjedište anatomski oblikovano
11.3. | tapecirung otporan na standardne dezinficijense
11.4. | metalno postolje i kućište kotača
11.5. | ergonomska, napravljena za dugotrajni rad na njoj
11.6. | podesiv kut nagiba kompletne stolice (sjedišta i naslona leđa) od -5 do 15°
11.7. | podesiv naslon leđa (do 30°) u svrhu potpore lumbalnog dijela kralježnice
11.8. | istog proizvođača kao i stolica
12. Mogućnost naknadne nadogradnje
12.1. | mogućnost ugradnje intraoralne kamere i monitora
13. Saug motor -
13.1. | u kutiji
13.2. | razina buke do 60 dB
13.3. | maksimalni protok do 1.250 L/min
14. Ostalo
14.1. | Dostava, montaža i puštanje u rad uključeni u cijenu
14.2. | Garancija na fiziološki stolac za pacijenta 24mj
14.3. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
14.4. | Dentalna jedinica mora imati CE oznaku sukladno smjernici 93/42/EWG i IEC 60601-1:2005; ISO6875
_______________________________________________________________
Potpis odgovorne osobe i pečat