Tehničke specifikacije predmeta nabave

medicinske opreme za preuzete ordinacije

| Rb. | Tehničke karakteristike predmeta nabave | Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama | POTVRDA ZAHTIJEVANIH TRAŽENIH KARAKTERISTIKA Obavezno upisati broj stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga/ uputa za rad/ prospekta proizvoda/ opisa proizvoda/ fotografiji i/ili originalnoj Izjavi izrađenoj i ovjerenoj od strane proizvođača ponuđenog proizvoda ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike. Dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VAGA DIGITALNA S VISINOMJEROM - PODNA |  |  |
|  | - Vaga klase III za medicinske svrhe - Min – max opterećenje 2-220 kg - Gradacija: 100g - Veliki LCD ekran - Dimenzije platforme: 392x320x1014mm - Tare i hold funkcija - Automatsko gašenje - Napajanje pomoću adaptera ili AA baterije | da/ne |  |
| 2. | TLAKOMJER DIGITALNI |  |  |
|  | - namijenjen za profesionalnu upotrebu - detektira tijekom mjerenja i grafičkim prikazom upozorava na nepravilan srčani puls - detekcija pozicije manžete - detekcija pokreta - indikator hipertenzije – ukazuje na povišen krvni tlak - prosjek zadnja 3 mjerenja (rađen unutar perioda od 10 minuta) - kapacitet memorije: 100 po korisniku/2 korisnika - manžeta za opseg nadlaktice od 22 do 42 cm | da/ne |  |
| 3. | ORTORETER |  |  |
|  | - Testiranje vidne oštrine na različitim udaljenostima od 0,33m do beskonačno - Mogućnost testiranja binokularno ili svakog oka zasebno - Test za vidnu oštrinu - mogućnost izbora brojeva, slova i Landoltovih prstena - Stereo Test - Phorija Test - Test na boje Ishihara - Test refrakcije: Crveno-zeleni - Test zasljepljivanjem - osjetljivost na blijesak (niktometrija) - Test sa smanjenim svjetlom (noćni vid) - Test za vidno polje (perimetrija) s minimalno 40 točaka - Računalni software na hrvatskom jeziku - Baza podataka ispitanih pacijenata - Mogućnost ispisa i pohrane rezultata - Mogućnost kreiranja vlastitih obrazaca ispitivanja i testova - Raspon podešavanja visine od 36 do 62 cm - Mogućnost podešavanja kuta gledanja - Spajanje s računalom putem USB konekcije - Mogućnost bežičnog povezivanja s računalom - Napajanje 220V 50Hz AC | da/ne |  |
| 4. | AUDIOMETER |  |  |
|  | - Zaslon u boji osjetljiv na dodir - Automatski Hughson-Westlake test - Audiometrija zračnom vodljivosti - Čisti kontinuirani, pulsni i oscilirajući ton - Pojačanje u koracima po 5 dB - Frekvencije testiranja minimalno od 125 Hz do 8kHz - Raspon glasnoće od minimalno od -10 do 100 dB - Ugrađeni mikrofon za komunikaciju s pacijentom - Izračun gubitka sluha - Ugrađena memorija za pohranu min. 1000 testova - Mogućnost spajanja s računalom i samostalnog korištenja - Baterijsko i mrežno napajanje - Softver za obradu podataka kompatibilan sa Windows 10 ili novijim - Tipkalo za odgovor pacijenta - Slušalice za ispitivanje pacijenta - Torba za prijenos uređaja - Dimenzije maksimalno 236 x 197 x77 mm - Težina maksimalno 600g | da/ne |  |
| 5. | ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO SA DVIJE SONDE- |  |  |
|  | - Potpuno digitalni, širokopojasni Color Doppler ultrazvučni uređaj za primjenu u ginekologiji i porodništvu - Operativni sustav prilagođen ultrazvučnom uređaju za upravljanje sustavima za ultrazvučnu dijagnostiku - Potpuna primjena kliničkih aplikacija: abdomen, porodništvo i ginekologija, kardiologija, urologija, mali organi, vaskularni, ortopedija, lokomotorni sustav - Dimenzije uređaja maksimalno: dubina 752mm, širina 570mm - Težina: maksimalno 85 kg - Monitor visoke rezolucije, dijagonale minimalno 23,8“, može se zakretati okomito i vodoravno - Upravljačka ploča s ekranom osjetljivim na dodir dijagonale minimalno 13,3", podesivog kuta - Korisnički podesiv raspored parametara na ekranu osjetljivom na dodir - Upravljanje alfa numeričkom tipkovnicom za unos podataka u kombinaciji s ekranom na dodir, upravljačka ploča s pozadinskim osvjetljenjem - Upravljačka ploča može se zakretati minimalno 40° lijevo/desno - Upravljačka ploča podesive visine - Dostupni načini rada: B-mod, Dvostruki B-mod, četverostruki B-mod, Oslikavanje pulsne inverzije ( PHI ), trapezoidno oslikavanje, Panoramsko oslikavanje u stvarnom vremenu (B-mod i Color mode), Panoramsko oslikavanje u stvarnom vremenu (B mod i DPI mod), Panoramska podrška u linearnom i konveksnom obliku, M-mod, Color M-mod, Color (Obojani) Doppler, Direktni PDI, TDI, Power Doppler PDI, PW s HPRF, CW. - Anatomski M-mod s minimalno 3 linije uzorka. - Dvostruki i četverostruki prikaz slike - Duplex u B i Doppler modu. - Triplex u B, obojani protok i PW modu. - Mogućnost elektronskog upravljanja snopom za oslikavanje više skenova objekta iz više različitih kuteva u min. tri nivoa. - Automatsko optimiziranje prikaza pritiskom na jednu tipku. - Napredni program za vizualizaciju igle kod punkcije - Mogućnost kontrastnog oslikavanja - Minimalno 5 priključka za slikovne dijagnostičke sonde, minimalno jedan priključak za penkala sondu - Dostupne vrste sondi: linearne, konveksne, sektorske, volumetrijske, TEE - Podržava EKG funkciju - Lateralno pojačanje (TGC) minimalno 8 kontrola - Mogućnost uvećanja slike u smrznutom i živom načinu rada do 10 puta - Minimalno 12 linija fokusa, moguće podešavanje udaljenosti između fokusa - Dinamički opseg podesiv minimalno do 280 - Dubina skeniranja minimalno 40 cm - Kromatske mape minimalno 13 mapa podesivo - Brzina osvježavanja (fps) minimalno 1500 sličica/s - Gustoća linija podesiva u minimalno 4 nivoa - Povezivanje DICOM 3.0 ili jednakovrijedno - Podržane frekvencije sondi u rasponu minimalno 1.0 MHz do min. 17.0 MHz, mogućnost podešavanja frekvencije u minimalno 5 raspona u B Mode/Color Mode/PW mode - Paketi mjerenja minimalno Abdominalni, OB/Ginekološki, Kardiološki, Urološki, Mali Organi, Vaskularni - Postavljanje bilješki na živom i smrznutom načinu rada, dostupni tvornički predefinirani komentari, korisnik može definirati komentar po želji, oznake tijela/organa minimalno 140 vrsta, mogu se klasificirati po vrsti pregleda - Minimalno 6 USB priključaka - Pohrana slike i podataka na tvrdi disk (HDD), veličine minimalno 2 TB - Moguća pohrana slika direktno na vanjski USB disk u toku rada - Dostupni formati za izvoz podataka: BMP, JPEG, TIFF ili MP4 i AVI ili jednakovrijedno - Dostupna automatska akvizicija i pohrana snimaka za minimalno 14 standardnih presjeka u porodništvu - Mogućnost automatskih mjerenja u porodništvu za parametre BPD, HC, AC, FL, HL, NT - Mogućnost automatskog mjerenja endometrija u ginekologiji - Dostupne 3D/4D funkcije - Dostupno minimalno 9 načina obrade slike u 3D/4D prikazu - Mogućnost napredne obrade u 3D/4D prikazu koja daje prikaz udaljenosti od sonde obojenim kodiranjem u minimalno 10 nijansi - Mogućnost automatske optimizacije 3D prikaza lica fetusa pritiskom na jednu tipku - Mogućnost 3D color doppler prikaza - Mogućnost STIC akvizicije za volumetrijsko snimanje fetalnog srca - Ugrađena baterija za mogućnost autonomnog rada minimalno 1,5 h. - Uključena multifrekvencijska volumetrijska konveksna dijagnostička sonda frekvencijskog raspona minimalno 1.0-7.0 MHz, radijusa maksimalno 40mm, biopsijski kompatibilna. Kut prikaza sonde minimalno 68°, mogućnost širokokutnog prikaza na sondi u dvije razine, sa proširenjem kuta minimalno 18°. Broj aktivnih elemenata minimalno 128. - Uključena multifrekvencijska endokavitalna vaginalna dijagnostička sonda frekvencijskog raspona minimalno 3.0-15.0 MHz, radijusa maksimalno 11mm, biopsijski kompatibilna. Kut prikaza sonde minimalno 198°, mogućnost širokokutnog prikaza na sondi u dvije razine, sa proširenjem kuta minimalno 18°. Kontrola temperature ugrađena u sondi. Broj aktivnih elemenata minimalno 192. - Mogućnost nadogradnje sa konveksnom dijagnostičkom sondom frekvencijskog raspona minimalno 1.0-8.0 MHz, radijusa maksimalno 50mm, biopsijski kompatibilnom. Kut prikaza sonde minimalno 64°. Broj aktivnih elemenata minimalno 160. - Mogućnost nadogradnje sa volumetrijskom endokavitalnom vaginalnom dijagnostičkom sondom frekvencijskog raspona minimalno 2.0-13.0 MHz, radijusa maksimalno 11mm, biopsijski kompatibilnom. Kut prikaza sonde minimalno 182°, mogućnost širokokutnog prikaza na sondi u dvije razine, sa proširenjem kuta minimalno 15°. Broj aktivnih elemenata minimalno 180. - Mogućnost nadogradnje sa linearnom dijagnostičkom sondom frekvencijskog raspona minimalno 3.0-17.0 MHz, širine prikaza minimalno 51 mm, biopsijski kompatibilnom. Mogućnost širokokutnog prikaza na sondi u dvije razine, sa proširenjem kuta minimalno 17°. Broj aktivnih elemenata minimalno 256. - Uređaj dolazi s instaliranim medicinskim termalnim crno bijelim pisačem | da/ne |  |
| 6. | STOLNI AUTOKAL B KLASE KAPACITETA 23 LITRE |  |  |
|  | - Dimenzije / kapacitet Vanjske: - Širina: maksimalno 46,5 cm - Visina: maksimalno 51 cm - Dubina: maksimalno 61,5 cm - Autoklav mora stati na stol od 60 cm Unutarnje: - Komora: minimalno Ø 25 cm x 45 cm - Volumen komore: minimalno 23 litre Kapacitet: - Min. nosivost instrumenata: 6 kg - Min. punjenje tekstila: 2,0 kg - Težina: maks. 49 kg - Model - EN 13060:2014 stolni autoklav s programima tipa B i S - Trostruki predvakuum (ukupno 5 frakcija) i postvakuum za učinkovito sušenje - Dvostruka membranska vakuumska pumpa - Mogućnost zamjene membrana ako su istrošene - Ugrađeni spremnici za vodu, za čistu vodu ne manji od 5,3 litre i nečistu vodu ne manji od 4,8 litre - Nije dopušteno automatsko recikliranje vode - Konstrukcija - Komora od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) bez zavarenih šavova, stoga manje osjetljiva na koroziju, cijevi i spojnice od materijala otpornog na toplinu i koroziju - Uklanjanje zraka frakcioniranim predvakuumom - Dubinsko vakuumsko sušenje - Izravno stvaranje pare u komori, nije potreban zaseban ugrađeni generator pare - Grijači moraju biti unutar komore - Način rada za uštedu energije - Mogućnost spajanja vanjske jedinice za pročišćavanje vode i automatskog odvoda nečiste vode - Ugrađeni automatski sustav predgrijavanja - Dugotrajni sterilni HEPA filter, najmanje 3000 ciklusa ili 24 mjeseca - Programi - 134°C Univerzalni-B program, maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje 6 kg instrumenata: 31 min, 20 min vrijeme sušenja (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - 134°C Brzi S program, maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje 2 kg instrumenata: 16 min, 5 min vrijeme sušenja (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - 134°C Brzi B program, maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje 2 kg instrumenata: 24 min, 10 min vrijeme sušenja (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - 121°C Lagani program B, maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje 6 kg instrumenata: 47 min, 20 min vrijeme sušenja (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - 134°C Prion-B program, maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje 6 kg instrumenata: 48 min, 20 min vrijeme sušenja (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - Program vakuumskog ispitivanja (ispitivanja nepropusnosti) - Bowie & Dick-test program - Mogućnost promjene parametara, kako bi se pripremili za buduće zahtjeve - Promjena parametara mora biti zaštićena i ne smije biti moguća za korisnika. - Izlaz broja serije nakon svakog ciklusa - Kontrola - Proces sterilizacije kontroliran mikroprocesorom - Mjerenje tlaka senzorom apsolutnog tlaka klase 0,5 - Mjerenje temperature pomoću senzora PT1000 klase A - 4,3-inčni višebojni kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir - Dodatni neovisni LED indikator rezultata programa i statusa uređaja - Automatsko mjerenje kvalitete vode prije pokretanja svakog ciklusa i prikaz na zahtjev - Unutarnja memorija za pohranu najmanje 100 podataka o ciklusima sterilizacije - Moguća je provjera opterećenja PCD „helixom“ prema EN867-5 - Odabir dodatnog sušenja za više komada zamotanog rublja - Neovisni sustav nadzora: uključujući dva temperaturna senzora (T1, T2) i teoretsku temperaturu (T3, putem senzora tlaka) - Sučelje - Zapisnik ciklusa s datumom, vremenom, brojem ciklusa, kao i temperaturama, tlakom i vremenima svakog koraka programa u jasnom tekstualnom obliku. Ispis putem USB/Ethernet (RJ45) spojenog protokolnog pisača i/ili flash pogona. - Dvostruki USB priključak (prednji/stražnji) za dokumentaciju/održavanje - Ethernet priključak (RJ45, straga) za mrežnu integraciju i komunikaciju sa softverom za dokumentaciju - Sigurnosni zahtjevi - Dodatni neovisni sigurnosni kontroler za praćenje procesa sterilizacije - U slučaju kvara, otvaranje vrata mora se spriječiti - Tijekom sterilizacije vrata moraju biti električno i mehanički zaključana - Mogućnost otvaranja vrata u nuždi bez potrebe za vanjskim baterijama - Sigurnosni ventil protiv prevelikog tlaka - Sigurnosni ograničivač temperature protiv pregrijavanja - Senzor protiv niske razine vode i punog spremnika otpadne vode - Akustični i vizualni alarm u slučaju kvara - Električno napajanje, pribor - AC 220 V - 230 V / 50/60 Hz, 2100 W - Okretni stalak za najmanje 5 ladica ili 3 dentalne posude - 5 pladnjeva, izrađenih od eloksiranog aluminija - Ručka za pladanj - Međunarodni standardi - EN 13060, kao klasa B - Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU - Direktiva EU 2014/68 o modulu D1 za tlačnu opremu - 2011/65/EU RoHS | da/ne |  |

M.P.

____________________

(potpis ponuditelja)

U_____________, dana ____________2025.  godine