## List1
Prilog II. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom.
Predmet br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena
(DA/NE)
1. | Stomatološka jedinica
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
1.1. | Stomatološka jedinica mora imati CE oznaku sukladno smjernici 93/42/EWG i IEC 60601-1:2005; ISO6875 ili jednakovrijedno
1.2. | Stomatološka jedinica mora imati mogućnost instalacije u malom prostoru maksimalnih dimenzija 2.75 m x 2.5 m (dužina x širina)
1.3. | Mogućnost naknadne ugradnje intraoralnog rendgena na stolicu ili na centralni stup.
1.5. | STOLICA ZA PACIJENTA:
1.6. | Stolica se mora pokretati na pogon električnih motora
1.7. | Stolica mora imati nosivost od minimalno 135 kg.
1.8. | Elektronički sklop mora biti integriran u bazu stolice, iz higijenskih razloga.
1.9. | Baza stolice mora imati filtere za vodu i zrak
1.10. | Stolica mora imati glavni prekidač za dovod električne energije, vode i zraka.
1.11. | Stolica mora biti dizajnirana za odrasle pacijente do 2 m visine, kao i za djecu.
1.12. | Kretanje stolice po visini mora biti u rasponu od 400 mm do minimalno 750 mm
1.13. | Na stolici mora postojati mogućnost individualnog programiranja minimalno 4 položaja stolice te jednostavna promjena programiranih vrijednosti bez alata.
1.14. | Punjenje čaše i ispiranje fontane trebaju se automatski aktivirati u položaju stolice za ispiranje usta pacijenta
1.15. | Presvlaka stolice od materijala bez šavova, otpornog na kemijske utjecaje dezinfekcijskih sredstava.
1.16. | Sjedeći dio stolice mora imati pokret koji kompenzira pokrete pacijenta klizanjem u svrhu prevencije ekstenzije i kompresije tijela pacijenta
1.17. | Mogućnost naknadne ugradnje naslona za ruke.
1.18. | Naslon za glavu sa dva zgloba za podešavanje treba omogućiti udoban tretman djeci i pacijentima problematične posture, kao i tretman pacijenata u kolicima.
1.19. | Stolica mora imati naslon za noge.
1.20. | Stolica se mora automatski zaustaviti kada je kretanje onemogućeno preprekom.
1.21. | Funkcija za zaustavljanje u slučaju nužde mora biti na raspolaganju korisniku kako bi mogao prekinuti kretanje stolice.
1.22. | Stolica mora imati mogućnost za spajanje uređaja na zrak pod pritiskom i vodu i električnu energiju.
1.23. | Iz sigurnosnih razloga sve funkcije instrumenata moraju biti blokirane dok se stolice pomiče.
1.24. | Minimalno 5 sigurnosnih prekidača
1.25. | LIJEČNIČKI ELEMENT:
1.26. | Liječnički element mora biti montiran na dugačak i fleksibilan nosač.
1.27. | Liječnički element mora biti podesiv po visini, s mogućnošću rotacije elementa u obje strane.
1.28. | Površina liječničkog elementa mora biti glatka i jednostavna za čišćenje.
1.29. | Liječnički element mora imati minimalno 5 pozicija za instrumente
1.30. | 3 funkcijski puster
1.31. | Turbinsko crijevo sa optičkim vlaknima, priključkom sa minimalno četiri otvora i spojkom sa LED svijetlom, po mogućnosti od istog proizvođača kao i stolica.
1.32. | Turbina sa LED svijetlom intenziteta 25000 Lux-a ili više
1.33. | Minimalno 4 mlaznice za hlađenje
1.34. | Keramički ležajevi
1.35. | Mogućnost sterilizacije na 134° C
1.36. | Mikromotor sa LED svijetlom i crijevom
1.37. | Bez četkica, električni DC
1.38. | Minimalni raspon brzine od 100 do 40.000 rpm
1.39. | Mogućnost rotacije u suprotnom smjeru
1.40. | Plavi koljičnik sa LED svijetlom
1.41. | Prijenos 1:1
1.42. | Ultrazvučni skidač kamenca sa LED svijetlom
1.43. | Piezo način rada
1.44. | Za upotrebu u endodonciji, parodontologiji, skidanju kamenca, implantologiji, mikropreparacijama
1.45. | Frekvencija od najmanje 28-32 kHz
1.46. | Osvjetljenje min. 16.000 LUX-a
1.47. | Mogućnost naknadne ugradnje intraoralne USB kamere
1.48. | Mogućnost naknadne ugradnje dodatnog mikromotora
1.49. | Svi instrumenti predviđeni za moguću naknadnu ugradnju moraju biti raspoloživi do 5 godina od instalacije stomatološke jedinice.
1.50. | Korisničko sučelje na liječničkom elementu mora pokazivati individualne postavke aktiviranog instrumenta kao što su brzina ili aktivacija spreja.
1.51. | Korisničko sučelje na liječničkom elementu mora se moći koristiti u rukavicama.
1.52. | Svi nasadni instrumenti moraju se automatski aktivirati kada su izabrani od strane operatera.
1.53. | Crijeva instrumenata moraju imati brzi priključak za jednostavno spajanje i otpajanje instrumenata.
1.54. | Svi nasadni instrumenti moraju imati funkciju sprečavanja povrata kontaminirane vode u sistem
1.55. | Integriran sustav za automatsko ispiranje crijeva
1.56. | Tacna integrirana na liječničkom elementu.
1.57. | Mogućnost pomaka higijensko- fontanskog bloka u odnosu na priključne instalacije najmanje 25 bočno
1.58. | Višezglobno polužje asistentskog elementa kako bi se omogućila pokretljivost u horzontalnoj ravnini
1.59. | MULTIFUNKCIJSKA NOŽNA PEDALA:
1.60. | Električna multifunkcijska nožna pedala
1.61. | Čvrsta, jednostavna za korištenje, mora omogućiti korisniku rad u sjedećem i stojećem položaju.
1.62. | Mora imati funkciju ispuha na odabranom nasadnom instrumentu.
1.63. | Mora imati funkciju pomicanja naslona stolice, te same stolice po visini.
1.62. | Brzina i smjer rotacije električnog mikromotora i snaga ultrazvučnog skidača kamenca moraju se kontrolirati pomoću nožne pedale.
1.63. | VODENI BLOK I ASISTENTSKI ELEMENT:
1.64. | Fontana mora biti čvrsta i otporna na ogrebotine, izrađena od čvrstog materijala.
1.65. | Sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 L ili jednakovrijedno
1.66. | Jedinica mora ispunjavati zahtjeve norme EN1717 ili jednakovrijedno vezano za sustav destilirane vode.
1.67. | Punjenje čaše i ispiranje fontane aktivira se pomoću tipki na liječničkom i asistentskom elementu.
1.68. | Pljuvačnica lako odvojiva radi svakodnevnog higijenskog održavanja. Pljuvačnica pokretna po horizontali.
1.69. | Mogućnost naknadne ugradnje grijača za vodu na svim instrumentima liječničkog elementa, pusteru na asistentskom elementu, te punjaču čaše.
1.70. | Na asistentskom elementu moraju biti crijevo za sisaljku i crijevo za kiruršku sukciju.
1.71. | Priprema za suhu sukciju
1.72. | Centrifugalni saug separator
1.73. | Integriran sustav za ispiranje crijeva za sukciju
1.74. | Mogućnost naknadne ugradnje 3-funkcijskog pustera na asistentskom elementu.
1.75. | Mogućnost naknadne ugradnje polimerizacijske lampe na asistentskom elementu.
1.76. | Mogućnost naknadne ugradnje intraoralne kamere na asistentskom ili liječničkom elementu.
1.77. | OPERACIJSKI REFLEKTOR:
1.78. | Reflektor LED tehnologije
1.79. | Pomičan u tri osi
1.80. | Temperatura boje od minimalno 5.000 K uz mogućnost regulacije
1.81. | Intenzitet svijetla od minimalno 20.000 LUX uz mogućnost regulacije
1.82. | Uključivanje operacijskog reflektora mora biti izvedivo na slijedeći način: kontrolna tipka na liječničkom elementu, automatska kontrola putem programa na stolici, integriran senzor za uključivanje i isključivanje reflektora bez dodira.
1.83. | Reflektor mora imati način rada koji sprječava prijevremeno stvrdnjavanje kompozita, koji se može aktivirati putem tipke na liječničkom elementu, ili putem senzora.
1.84. | Reflektor mora imati kućište koje je u potpunosti zatvoreno i glatko iz higijenskih razloga.
1.85. | Reflektor mora imati način za rad s laserima koji sprječava interferenciju u frekvencijama.
1.86. | MULTIMEDIA I MREŽA:
1.91. | Mogućnost naknadne ugradnje medicinskog HD monitora 22" na stup reflektora stomatološke jedinice
1.92. | Upute za upotrebu i servisne upute na hrvatskom jeziku
1.93. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova oprema, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i sl.)
1.94. | Osigurano jamstvo na uređaj minimalno 36 mjeseci od dana prihvata robe.
1.95. | Osigurani rezervni dijelovi tijekom minimalno 10 godina.
2. | Saug motor
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
2.1. | Za jednu stomatološku jedinicu
2.2. | U izoliranoj kutiji
2.3. | Kontrolna elektronska ploča
2.6. | Crijevo odvoda i sukcije
2.7. | Maksimalni protok 1.250 L/min
2.8. | Snaga motora 0,4kW ; 4A
2.9. | Razina buke s kanaliziranim zrakom <= 62dB
2.10. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova oprema, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i sl.)
2.11. | Upute za upotrebu i servisne upute na hrvatskom jeziku
Potpis i pečat: